## نهایی
گزیده آیتمهای مورد بررسی در نگهداری پیشگیرانه برخی از تجهیزات |  | تواتر زمانی
|  | روزانه | هفتگی | فصلی | شش ماهه | سالانه
یونیت، صندلی و چراغ دندانپزشکی | بررسی سلامت بدنه دستگاه |  |  | *
| انجام گندزدایی، نظافت و روغنکاری هندپیس | *
| بررسی واشرهای روی هندپیس و در صورت لزوم تعویض آنها |  |  |  |  | *
| بررسی وضعیت ایمنی کابل و دوشاخه برق دستگاه و پریز برق |  |  | *
| قطع نمودن شیر فلکه آب و هوای و برق یونیت را بعد از اتمام کار روزانه | *
| بررسی مناسب بودن وضعیت نظافت دستگاه و ملحقات آن و سلامت ظاهری آن | *
| بررسی مطلوب بودن عملکرد ساکشن آبی | *
| بررسی سلامت سیستم شستشو و ضدعفونی مسیر ساکشن | *
| بررسی سلامت عملکرد ساکشن و عدم برگشت مایعات ساکشن به دهان بیمار | *
| بررسی عدم برگشت آب به اینسترومنت ها بعد از اتمام کار | *
| بررسی میزان سختی آب ورودی به یونیت |  |  |  | *
| بررسی عملکرد سانتریفیوژآمالگام(Amalgam Separator) |  | *
| بررسی عملکرد چراغ دندانپزشکی(نور سرد و بدون سایه) |  |  |  | *
| بررسی بالانس بودن بازوی متحرک چراغ |  |  | *
| بررسی تنظیمات نور چراغ یونیت در کادر مناسب و استاندارد یونیت |  |  |  | *
| کاربر از نحوه استفاده از دستگاه و ملحقات آگاه است؟ |  |  | *
| بررسی در دسترس بودن راهنمای نگهداری و استفاده از دستگاه |  |  |  | *
کاویترون | بررسی سلامت بدنه، مناسب بودن وضعیت نظافت دستگاه و ملحقات آن | *
| بررسی وضعیت ایمنی کابل و دوشاخه برق دستگاه و پریز برق |  |  |  | *
| بررسی در دسترس بودن راهنمای نگهداری و استفاده از دستگاه | *
لایت کیور | بررسی شدت نور خروجی از دستگاه با دستگاه لایت متر |  |  |  | *
| اطمینان ازسلامت و روشن شدن فن دستگاه | *
| بررسی سلامت بدنه، وضعیت نظافت و نگهداری مناسب آن | *
| بررسی ایمنی کابل و دوشاخه برق دستگاه و پریز برق |  |  |  | *
| بررسی در دسترس بودن راهنمای نگهداری و استفاده از دستگاه |  |  | *
| کاربر از نحوه شارژ باتری آگاه است؟ | *
| بررسی ایمن و مناسب بودن محل استقرار تجهیز | *
اولتراسونیک کلینر | بررسی مناسب بودن میزان و نسبت آب و ماده گندزدا مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده | *
| تست کنترل عملکرد دستگاه با روشهای توصیه شده ماننده استفاده از فویل آلومینیومی سبک به مدت 1 دقیقه | *
| استفاده از سبد مخصوص و عدم تماس تجهیزات با کف مخزن دستگاه | *
| تعویض مایع دستگاه و عدم استقرار دستگاه در روی سطح خیس و مرطوب | *
| برق دستگاه در هنگامی که استفاده نمی شود، قطع شود. | *
| بررسی سلامت بدنه و وضعیت نظافت و نگهداری بدنه و مخزن دستگاه | *
| بررسی ایمنی کابل و دوشاخه برق دستگاه و پریز برق |  |  |  | *
| بررسی در دسترس بودن راهنمای نگهداری و استفاده از دستگاه | *
| بررسی سلامت کلیدهای دستگاه | *
| بررسی ایمن و مناسب بودن محل استقرار تجهیز | *
ابزار دندانپزشکی | بررسی وضعیت نظافت و نگهداری مناسب | *
| بررسی روان بودن مفصل تجهیزات دارای مفصل و لولا و فاقد آلودگی بودن آنها | *
رول پک | بررسی سلامت ظاهری و وضعیت نظافت و نگهداری مناسب | *
| بررسی ایمنی کابل و دوشاخه برق دستگاه و پریز برق |  |  |  | *
| بررسی در دسترس بودن راهنمای نگهداری و استفاده از دستگاه | *
| بررسی مناسب بودن عملکرد بخش پرس پک ها | *
| بررسی ایمن و مناسب بودن محل استقرار تجهیز | *
توربین-ایرموتور-آنگل | انجام روانکاری با اسپری مخصوص | *
| انجام گندزدایی طبق دستورالعمل | *
| بررسی در دسترس بودن راهنمای نگهداری و استفاده از دستگاه | *
| انجام روغنکاری سرتوربین، ایرموتور و انگل قبل و بعد از استریلیزاسیون و بعد از یک ساعت استفاده | *
| بررسی آثار ضرب دیدگی، صدمه و یا خوردگی بدنه اینسترومنت در اثر تماس با مواد شیمیایی | *
| رابط مخصوص روغنکاری سرتوربین و اانگل وجود دارد؟ | *
| بررسی تعداد استاندارد سرتوربین(3عدد) آنگل(3عدد) ایرموتور(2عدد) |  |  |  |  | *
| بررسی عدم وجود فرزهای کند و کهنه | *
| بررسی میزان فشار هوا پشت توربین و ایرموتور |  |  |  | *
آمالگاماتور | توجه به بروز صدای غیرعادی در هنگام کار دستگاه | *
| مناسب بودن محل استقرار دستگاه | *
| بررسی ایمنی کابل و دوشاخه برق دستگاه و پریز برق |  |  |  | *
| بررسی تایمر و تعداد دور دستگاه براساس استاندارد آمالکپ | *
| بررسی درب محفظه کپسولی دستگاه | *
رادیوگرافی | بررسی ایمنی کابل و دوشاخه برق دستگاه و پریز برق |  |  |  | *
| مناسب بودن وضعیت ظاهری و نظافت و ظاهر دستگاه | *
| مناسب بودن محل استقرار دستگاه | *
| بررسی ایمنی مربوط به اشعه و تجهیز اتاق با انجام سرب کوبی یا پاراوان سربی |  |  |  | *
| در دسترس بودن و استفاده از پیش بند و تیروئید بند سربی | *
| بررسی در دسترس بودن راهنمای نگهداری و استفاده از دستگاه | *
کمپرسور هوا | بررسی ایمنی کابل و دوشاخه برق دستگاه و پریز برق و قطع جریان برق در پایان روز کاری | *
| بررسی مناسب بودن وشعیت ظاهری و وضعیت نظافت دستگاه و ملحقات آن | *
| بررسی عملکرد کمپرسور oil free | *
| بررسی در دسترس بودن راهنمای نگهداری و استفاده از دستگاه | * |  | *
| تخلیه آب جمع شده در مخزن هوا بصورت هفتگی توسط دستیار |  | **
| مناسب بودن محل استقرار کمپرسور از نظر دسترسی برای کنترل روزانه و محیط خشک ،دور از گرد و غبار،رطوبت و باران | *